- 一、项目概况（采购标的）

1、服务项目：厦门市第五医院医疗设备管理全生命周期管理服务。

服务范围：全院所有的医疗设备及器械、设备科引进的所有的各科室诊疗活动相关的非医疗器械。包含不仅限于医院目录清单内设备，比如中央供气系统（中心负压系统、正压系统、设备带等）、医用呼叫系统、放射防护设备（放射防护指示灯、防护门等）、不间断电源系统、部分配套的其他设备等。

2、服务内容：

医疗设备全生命周期管理服务，主要包含设备验收、维修、预防性保养、巡检、计量、质控、报废等全生命周期管理，建立相应的台账。具体明显如下：

2.1验收与报废

2.1.1每年对全院设备进行全面整理、清点和数据录入。协助院方建立完整的设备基础性数据和资料，不断补充附加信息，完善设备信息，并在固定资产系统中进行录入。通过排查和数据录入，实现账实相符。对于新进设备和报废设备，固定资产目录需实时更新。

2.1.2对院方引进的医疗设备及器械、设备科引进的所有的各科室诊疗活动相关的非医疗器械，按照院方的要求进行设备验收，包含不仅限于设备的安装搬运存放、设备培训及建档、验收材料的收集及存档、设备的调配及建档等。

2.1.3对院方需报废的医疗设备及器械、设备科引进的所有的各科室诊疗活动相关的非医疗器械，按照院方的报废流程进行设备报废，包含不仅限于报废设备的搬运存放，报废设备的收集及建档等。协助设备科对科室报损设备申请核实，报告分管院长，院党、政会议，报请财政批复，回收公司全报废过程的文档工作。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年。

2.2设备维修

2.2.1驻场工程师做到15分钟内响应，30分钟内到达现场，及时进行设备维修或备件更换，保证医院设备总体开机率不低于95%。

2.2.2每月对设备报修情况进行统计，主要包括设备诊断准确率、设备报修次数、设备正常使用率、设备维修记录单等重要数据的记录并归档。

2.2.3每季度对各维修数据进行统计分析报表及存档。包含但不仅限于维修设备分类、临床科室维修设备次数、设备故障率、设备维修效率、设备维修原因、设备维修效果、设备维修后的设备安全使用的指导等重要数据的分析，比如采用用柱状图、曲线图展示。

2.2.4每年提供一次年度总结、分析报告。基于医院设备数据的分析和医院定制化的需求，可定制化提供具有针对性的医院设备年度总结和分析报告。

2.3、设备预防性维护及安全巡查

2.3.1设备预防性维护需进行信息化管理，需前瞻式预警，包含计划性保养、巡检和质检安排等。

2.3.2日常保养主要由临床使用人员负责，投标人应指导和强化临床使用人员应做到保持仪器表面清洁，使用前应检查电压、电源或稳压装置是否正常，在使用过程中注意观察仪器的功能、性能是否正常并及时填写使用记录，按要求加注润滑液或保养液，仪器设备发生故障时，除做好必要的记录外，要及时通知维修人员，不得私自拆卸。

2.3.3由具有专业知识的技术人员到设备使用科室，对科室内在用设备进行普查和清点，着重在于与科室使用人员和管理人员的就设备的使用环境、使用功能、配件的完好、使用再培训需求、是否有可疑不良事件等交流，以确保在用医学装备的使用安全、性能完好、数据准确。

2.3.4每个月需对院方设备进行安全巡查，包含不仅限于中央空负压系统、水处理系统、高压氧舱等，根据巡检问题，进行改进，并建立记录并存档。

①电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

②机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

2.3.5巡检周期。

设备定期保养（按医疗器械等级分类）

Ⅲ类设备和重点科室设备:维护间隔3个月1次。（如高端放射影像设备，手术室设备，生命维持、急救类设备等）。

Ⅱ类设备：维护间隔6个月1次。（如中低端设备、检测设备等）。

Ⅰ类设备及非医疗器械:维护间隔1年1次（如非接触类设备等）。

2.3.6维护保养内容应包括但不仅限于：

①外观检查：外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

②清洁保养：是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行消洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

③更换易损件：对己达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换， 排除设备明显的和潜在的各种故障，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。

④功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关利按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

⑤性能测试校准：测试各直流电源的稳压值、电路中主要测试点电压值或波形并根据说明书的要求进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

⑥安全检查：

电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

2.3.7每季度对设备进行预防性维护材料进行收集及建档，包含不仅限于各科室预防性维护计划、设备预防性维护清单等.

2.4计量及质控

2.4.1采用信息化管理，建立全院需计量及质控的设备台账，建立年度设备计量及质控计划，保证全院设备按时进行计量及质控。凡属于国家规定强制检定或依法检定的医疗设备、医用器具，严格按照国家规定的检定周期进行检定和年审备案，确保医用计量器具的受检率、合格率达到国家规定要求。

2.4.2每季度需对计量及质控结果进行统计分析，建立相应的报表，分析计量及质控设备的台数、科室分布、合格率等数据，采用曲线图、柱状图等进行表示，分析结果需记录并建档。

2.4.3根据院方具体情况，建立非强检设备但需年度检测的设备台账，包含但不仅限于温湿度计、生物安全柜、X线机放射防护检测、活度计、个人剂量报警仪等，及时跟进检测情况。每季度需对检测结果进行统计分析，建立相应的报表，分析检测设备的台数、科室分布、合格率等数据，采用曲线图、柱状图等进行表示，分析结果需记录并建档。设备安装验收协助、设备使用中的维修、定期技术安全性巡检、预防性维护、协助计量检测；质量控制、协助档案、不良事件报告、设备信息管理系统、数据分析及风险评估；设备使用后期的报废等。提供设备管理系统一套，并负责系统的实施、维护建设。

3、费用包含工程师及管理人员、维修人员的工资绩效、社保费、差旅费；通过电话、网络等手段向贵院提供的技术支持；设备维修及定期保养、巡检服务费用；医疗设备生命周期管理软件安装使用及日后的维护、升级费用；项目利润、税金等。

4、本合同服务期限：二年；

5、应派遣≥6名技术人员常驻医院，常驻人员年度更换频率不高于20%；所有人员的毕业证及资格证书需备案医院设备管理部门；所有人员需医院设备管理部门面试通过后方可录用。

5.1、驻点技术人员要求：

项目主管：熟悉医院设备全生命周期管理的内容及流程，能够统筹建立相应的台账及记录；熟悉医院大部分设备的运行原理及操作流程，具备设备的基本故障判断和故障排除能力；具备团队的管理能力，能够统筹和协调团队的日常维修工作、考勤、值班等；具备配合设备科日常工作、专项检查、紧急调配等能力，能够及时响应设备科安排的各项任务。

5.2、技术部：

所有技术人员需具有医疗设备维修经验，其中至少2位有5年医疗设备维修及管理经验，至少1位有特种设备上岗证（R3证），至少1位有血透机维修培训证书。

至少1位技术人员具有X射线设备、MRI、超声类设备、血透机、水处理系统、检验类设备、病理科设备等维修经验；至少1位技术人员具有急救类设备、腔镜类设备、清洗消毒类设备、手术器械类设备、康复类设备、激光类设备、空负压设备、吊塔、无影灯等设备维修经验；至少1位技术人员具有设备质控操作能力，能够检测注射泵、输液泵、监护仪、呼吸机、麻醉机、血透机、高频电刀等设备。

如有文员，需具有医院全生命周期管理经验，熟悉设备的验收及报废流程；熟悉计量质控的申报流程，能够熟悉医院资产管理系统、设备维修管理系统等。

6、服务标准法规：《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号），《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号），《中华人民共和国计量法》(2015年修正)，《特种设备安全监察条例》国务院令第549号)，《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号），《福建省三级公立医院绩效考核实施方案》，福建省医学装备管理质控评价标准等。

所有服务规范和实施细则需要符合上述法律法规及行业规范要求。